（一）开标一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

人民币：元

| 序号 | 货物名称 | 制造厂家及规格型号 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注

1、报价应是最终用户验收合格后的总价，是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、集成费用和招标文件规定的完成本项目工作所需的一切相关费用。

2、“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人公章。

3、“开标一览表”以包为单位填写。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期： 年 月 日

- 商务应答表

招标编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 |
| --- | --- | --- |

投标人名称：（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

- 投标人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日  期：

- 技术应答表

| 序号 | 设备名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 | 偏离值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对招标文件中要求的各项技术参数进行逐条应答。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日 期：

附件：

| 一、水处理系统技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分类 | 序号 | 参 数 |  |
| 预处理系统 |  | 预处理泵前配有原水可冲洗滤器用于保护预处理泵 |  |
|  | ★ | 配有漏水检测装置和进水电磁阀，在检测到泄漏时自动关断水源。 |  |
|  |  | 配有预处理加压泵，可根据压力自动启动，具有无水空转保护功能。 |  |
|  |  | 砂滤罐，内含粗砂、细砂、锰砂三种滤料，配有全自动数字型控制头。 |  |
|  | ★ | 树脂罐，三罐体并联，配有全自动流量控制数字型控制头，可根据本地自来水硬度自动计算原水处理量。 |  |
|  |  | 活性碳罐，双罐串联设计，配有全自动数字型控制头。 |  |
|  |  | 砂滤罐、前后滤器、树脂罐、活性碳罐均有内置取样口 |  |
|  |  | 预处理前后安装精密过滤器用于保护预处理,防止杂质进入RO |  |
|  |  | 配有软水硬度、余氯、铁离子、过氧乙酸残留、PH等试纸。 |  |
|  | ★ | 预处理管路连接采用软管压接或热熔方法连接，不使用化学粘接剂连接。 |  |
|  |  | 预处理部分配有排水漏斗，防止建筑物排水系统微生物反向污染预处理 |  |
| 反渗系统 | ★ | 双级反渗透系统，水温15℃，回水压力2Bar时，产水量不小于2500L/H |  |
|  |  | 主机占地面积小，不超过1.5m2；建筑物承重要求低，设备运行重量不超620Kg。 |  |
|  |  | 平均脱盐率>96%，细菌和内毒素清除率>99% |  |
|  |  | 主机防水，低噪音，小于75db。材料的使用符合生物相容性要求，不采用需要粘接的PVC材料，防止有害物质的释出。 |  |
|  |  | 采用风冷式多级立式离心泵，避免水冷泵对进水加温造成的夏季高温运行时的不稳定。 |  |
|  |  | 无死腔设计的反渗膜组件和水路结构。 |  |
|  |  | 先进的自检功能和数据监控功能，屏幕可显示全部传感器输入参数（电导率、温度、流量、压力、液位、输入开关量）以及全部执行部件输出参数（泵、阀门、继电器、SD卡、运行状态指示灯）。 |  |
|  |  | 动态节水技术，水利用率50%-75%可调，根据血透机开机数量自动调节排水量大小，血透机不开机时排水量几乎为0。 |  |
|  |  | 可编程控制自动开关机、待机、冲洗、消毒、警告、报警程序。 |  |
|  |  | 具备密码保护设置功能，增加系统运行安全。 |  |
|  | ★ | 具备漏水检测功能。 |  |
|  |  | 一体式容积控制全自动化学消毒功能，可实现主机和供水循环管路同时进行化学消毒。 |  |
|  | ★ | 具备整合血透机化学消毒功能。 |  |
|  |  | 主机配有排水漏斗，防止建筑物排水系统微生物反向污染主机系统。 |  |
|  |  | 内置标准网络接口，可配置专用软件实现远程控制，控制界面与主机一致。 |  |
|  | ★ | 紧急供水模式，在电控系统故障时，冗余控制系统可提供不间断供水，反渗水水质超标时，可自动停止向血透机供水。 |  |
| 管路系统 |  | 供水管路材质选用PVC |  |
|  |  | 60套给排水接口 |  |
|  |  | 供水管路为密闭循环无死腔设计，配有流量计、回水压力表及压力调节阀、取样口。 |  |

二、商务要求

1、整机提供两年及以上保修服务。

2、维修响应时间：2小时，24小时内上门服务，提供7*24小时的维修咨询。

3、所投产品厂家在四川有直属的分公司负责售后服务工作并且有配件库，提供本地工商注册证明文件。

4、到货时间：合同正式签订后30个工作日。

5、付款方式：合同签订后付款20%，设备到货安装验收合格后付款70%，质保期结束后付款10%。

6、提供免费现场或外出培训服务。

注：1.打“*”为重要参数，需提供相应产品技术白皮书作为说明，否则视为不响应。

2.整套设备全部为原装进口。

3.投标品牌在本省内有不低于10套的装机量。